## Feuille3
Tableau 1
splitter DL202/N #SM36
| Fin.(Mhz) | Att. A (dB) | Att. B (dB) |  | correction
| 61 | 3.108 | 3.109 |  | 0.001
| 61.5 | 3.109 | 3.11 |  | 0.001
| 62 | 3.111 | 3.112 |  | 0.001
| 62.5 | 3.112 | 3.114 |  | 0.002
| 63 | 3.114 | 3.116 |  | 0.002
Tableau 2 sonde V1
|  |  | F=61Mhz |  |  |  | F=61,5Mhz |  |  |  | F=62Mhz |  |  |  | F=62,5Mhz |  |  |  | F=63Mhz
|  | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(mVpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc)
|  | 8.01 | 3.466 | 760 | 3.467 | 7.98 | 3.424 | 768 | 3.426 | 7.99 | 3.376 | 768 | 3.376 | 7.98 | 3.328 | 769 | 3.329 | 7.98 | 3.269 | 768 | 3.27
|  | 0 | 0.918 | 294 | 0.918 | -0.01 | 0.878 | 294 | 0.878 | 0 | 0.839 | 294 | 0.839 | -0.01 | 0.796 | 312 | 0.796 | 0 | 0.745 | 296 | 0.744
|  | -10.04 | -2.22 | 94.6 | -2.221 | -10.03 | 2.261 | 93.6 | -2.262 | -10.03 | -2.302 | 94.4 | -2.303 | -10.04 | -2.346 | 93.6 | -2.347 | -10.04 | -2.4 | 94 | -2.402
|  | -20.03 | -5.274 | 30.6 | -5.276 | -20.02 | -5.313 | 30.4 | -5.314 | -20.03 | -5.36 | 30.4 | -5.362 | -20.03 | -5.4 | 30.4 | -5.402 | -20.03 | -5.454 | 32 | -5.457
|  | -30.06 | -8.34 | 10.4 | -8.34 | -30.05 | -8.37 | 10.4 | -8.375 | -30.05 | -8.42 | 10.6 | -8.425 | -30.06 | -8.47 | 10.8 | -8.47 | -30.06 | -8.52 | 10 | -8.525
Recalcul des puissance d'entrée sur la carte d'acquisition en fonction de la fréquence
|  |  | F=61Mhz |  |  |  | F=61,5Mhz |  |  |  | F=62Mhz |  |  |  | F=62,5Mhz |  |  |  | F=63Mhz
|  | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%)
|  | 8.01 | 8.1557 |  | -0.14566 | 7.98 | 8.1369 |  | -0.15688 | 7.99 | 8.1263 |  | -0.13633 | 7.98 | 8.1103 |  | -0.13025 | 7.98 | 8.1047 |  | -0.12474
|  | 0 | -0.070222 |  | 0.070222 | -0.01 | -0.081187 |  | 0.071187 | 0 | -0.057022 |  | 0.057022 | -0.01 | -0.061204 |  | 0.051204 | 0 | -0.046161 |  | 0.046161
|  | -10.04 | -10.2001 |  | 0.16009 | -10.03 | -10.2086 |  | 0.17863 | -10.03 | -10.1919 |  | 0.16186 | -10.04 | -10.2005 |  | 0.16052 | -10.04 | -10.1977 |  | 0.15767
|  | -20.03 | -20.0589 |  | 0.02888 | -20.02 | -20.0522 |  | 0.032244 | -20.03 | -20.059 |  | 0.028967 | -20.03 | -20.056 |  | 0.025952 | -20.03 | -20.0555 |  | 0.025548
|  | -30.06 | -29.9467 |  | -0.11329 | -30.05 | -29.9249 |  | -0.12511 | -30.05 | -29.939 |  | -0.11102 | -30.06 | -29.9533 |  | -0.10668 | -30.06 | -29.9554 |  | -0.10463
Tableau 2 sonde V2
|  |  | F=61Mhz |  |  |  | F=61,5Mhz |  |  |  | F=62Mhz |  |  |  | F=62,5Mhz |  |  |  | F=63Mhz
|  | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc) | Pin.(dBm) | Voltmètre(Vdc) | scope(Vpp) | NI-dacq(Vdc)
|  | 8 | 3.401 | 760 | 3.402 | 8 | 3.375 | 748 | 3.376 | 8.01 | 3.339 | 745 | 3.339 | 8 | 3.298 | 752 | 3.298 | 8 | 3.238 | 742 | 3.238
|  | -0.01 | 0.877 | 292 | 0.877 | 0.01 | 0.856 | 308 | 0.856 | 0.01 | 0.824 | 304 | 0.824 | -0.02 | 0.787 | 292 | 0.787 | -0.02 | 0.723 | 290 | 0.723
|  | -10.03 | -2.266 | 93 | -2.267 | -10.03 | -2.291 | 112 | -2.291 | -10.04 | -2.323 | 93 | -2.324 | -10.04 | -2.36 | 93 | -2.362 | -10.07 | -2.423 | 92 | -2.425
|  | -20.03 | -5.338 | 31 | -5.34 | -20.03 | -5.366 | 30 | -5.367 | -20.03 | 5.395 | 30 | -5.396 | -20.03 | -5.431 | 30 | -5.432 | -20.03 | -5.492 | 30 | -5.494
|  | -30.04 | -8.41 | 12 | -8.41 | -30.05 | -8.43 | 10 | -8.44 | -30.06 | -8.46 | 10 | -8.465 | -30.01 | -8.46 | 10 | -8.465 | -30.06 | -8.56 | 10 | -8.56
Recalcul des puissance d'entrée sur la carte d'acquisition en fonction de la fréquence
|  |  | F=61Mhz |  |  |  | F=61,5Mhz |  |  |  | F=62Mhz |  |  |  | F=62,5Mhz |  |  |  | F=63Mhz
|  | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%) | Pin.(dBm) | Pin calculée (dBm) |  | delta (%)
|  | 8 | 8.0969 |  | -0.096902 | 8 | 8.0969 |  | -0.096921 | 8.01 | 8.1004 |  | -0.090375 | 8 | 8.0905 |  | -0.090512 | 8 | 8.0831 |  | -0.083121
|  | -0.01 | -0.035871 |  | 0.025871 | 0.01 | -0.019495 |  | 0.029495 | 0.01 | -0.0105 |  | 0.0205 | -0.02 | -0.017256 |  | -0.0027443 | -0.02 | -0.028508 |  | 0.0085081
|  | -10.03 | -10.1624 |  | 0.13238 | -10.03 | -10.1554 |  | 0.12535 | -10.04 | -10.1628 |  | 0.1228 | -10.04 | -10.1851 |  | 0.14506 | -10.07 | -10.1818 |  | 0.11175
|  | -20.03 | -20.0602 |  | 0.030206 | -20.03 | -20.0625 |  | 0.032534 | -20.03 | -20.07 |  | 0.04 | -20.03 | -20.0978 |  | 0.067785 | -20.03 | -20.0802 |  | 0.050198
|  | -30.04 | -29.9484 |  | -0.091631 | -30.05 | -29.9601 |  | -0.089948 | -30.06 | -29.9675 |  | -0.092475 | -30.01 | -29.891 |  | -0.11896 | -30.06 | -29.969 |  | -0.091032
Tableau 3
Voltmétre (Vdc)
Tin.(°C) | TC1 | TC2 | TC3 | TC4
20 | 1.982 | 1.982 | 1.971 | 1.984
50 | 3.322 | 3.325 | 3.306 | 3.305
80 | 4.661 | 4.672 | 4.628 | 4.652
110 | 5.996 | 6.005 | 5.955 | 5.973
140 | 7.33 | 7.35 | 7.29 | 7.31
170 | 8.66 | 8.68 | 8.61 | 8.65
200 | 9.99 | 10.02 | 9.95 | 9.98
système d'acquisition (Vdc)
Tin.(°C) | TC1 | TC2 | TC3 | TC4
20 | 1.982 | 1.982 | 1.972 | 1.985
50 | 3.323 | 3.325 | 3.307 | 3.306
80 | 4.662 | 4.672 | 4.629 | 4.653
110 | 5.998 | 6.004 | 5.957 | 5.974
140 | 7.33 | 7.35 | 7.29 | 7.31
170 | 8.66 | 8.68 | 8.61 | 8.65
200 | 9.99 | 10.02 | 9.95 | 9.98
Recalcul des température d'entrée
Température calculée (°C)
Tin.(°C) | TC1 | TC2 | TC3 | TC4
20 | 19.8504 | 19.8968 | 19.9668 | 20.1115
50 | 49.996 | 49.9787 | 50.1111 | 49.8366
80 | 80.0968 | 80.1501 | 79.9618 | 80.1468
110 | 110.13 | 109.9856 | 109.9481 | 109.8719
140 | 140.0734 | 140.1347 | 140.0472 | 139.9346
170 | 169.9718 | 169.9253 | 169.8528 | 170.0873
200 | 199.8702 | 199.94 | 200.11 | 200.015
Tableau 4
Calibrator (°C)
Tin.(°C) | TC1 | TC2 | TC3 | TC4
99.6 | 99.5 | 99.4 | 99.5 | 99.4
condition de test : PA ≈ 1000 hpa, ébulition à 99,6°C
MESURES TC
afficher seulement la courbe désirée pour lire l'équation.
(clic droit sur le graph>selectionner des données
SONDE 1
Delta en dBm entre Puissance injectée et Puissance acquisition
SONDE 2
Delta en dBm entre Puissance injectée et Puissance acquisition
Fonction de transfert des 5 fréquences :
afficher seulement la courbe désirée pour lire l'équation.
(clic droit sur le graph>selectionner des données

## SSA84_TaskB_VoltageProbeV1
f [MHz] | Pin.(dBm) | NI-dacq(Vdc)
61 | 8.01 | 3.467
61 | 0 | 0.918
61 | -10.04 | -2.221
61 | -20.03 | -5.276
61 | -30.06 | -8.34
61.5 | 7.98 | 3.426
61.5 | -0.01 | 0.878
61.5 | -10.03 | -2.262
61.5 | -20.02 | -5.314
61.5 | -30.05 | -8.375
62 | 7.99 | 3.376
62 | 0 | 0.839
62 | -10.03 | -2.303
62 | -20.03 | -5.362
62 | -30.05 | -8.425
62.5 | 7.98 | 3.329
62.5 | -0.01 | 0.796
62.5 | -10.04 | -2.347
62.5 | -20.03 | -5.402
62.5 | -30.06 | -8.47
63 | 7.98 | 3.27
63 | 0 | 0.744
63 | -10.04 | -2.402
63 | -20.03 | -5.457
63 | -30.06 | -8.525

## SSA84_TaskB_VoltageProbeV2
f [MHz] | Pin.(dBm) | NI-dacq(Vdc)
61 | 8 | 3.402
61 | -0.01 | 0.877
61 | -10.03 | -2.267
61 | -20.03 | -5.34
61 | -30.04 | -8.41
61.5 | 8 | 3.376
61.5 | 0.01 | 0.856
61.5 | -10.03 | -2.291
61.5 | -20.03 | -5.367
61.5 | -30.05 | -8.44
62 | 8.01 | 3.339
62 | 0.01 | 0.824
62 | -10.04 | -2.324
62 | -20.03 | -5.396
62 | -30.06 | -8.465
62.5 | 8 | 3.298
62.5 | -0.02 | 0.787
62.5 | -10.04 | -2.362
62.5 | -20.03 | -5.432
62.5 | -30.01 | -8.465
63 | 8 | 3.238
63 | -0.02 | 0.723
63 | -10.07 | -2.425
63 | -20.03 | -5.494
63 | -30.06 | -8.56

## SSA84_TaskB_VoltageProbeV3
f [MHz] | Pin.(dBm) | NI-dacq(Vdc)
61 | 8 | 9.65
61 | -0.01 | 9.05
61 | -10.03 | 8.3
61 | -20.03 | 7.5
61 | -30.04 | 6.75
61.5 | 8 | 9.65
61.5 | -0.01 | 9.05
61.5 | -10.03 | 8.27
61.5 | -20.02 | 7.5
61.5 | -30.04 | 6.72
62 | 8.01 | 9.63
62 | 0.01 | 9.04
62 | -10.04 | 8.26
62 | -20.02 | 7.48
62 | -30.03 | 6.72
62.5 | 8 | 9.63
62.5 | 0 | 9.02
62.5 | -10.03 | 8.26
62.5 | -20.02 | 7.47
62.5 | -30.05 | 6.71
63 | 8.01 | 9.62
63 | -0.02 | 9.01
63 | -10.03 | 8.25
63 | -20.02 | 7.46
63 | -30.05 | 6.7